Clauss Fibrinogen 35										Œ

REF: 5376/35R

Rendeltetésszerű használat:

A Clauss Fibrinogen 35 célja a fibrinogén kvantitatív meghatározása Clauss módszer alapján, humán citrált plazmában IL / ACL koagulációs rendszereken. Trombint adnak az emberi plazmához, hogy a fibrinogént fibrinné alakítsák, az alvadási idő egyenesen arányos a fibrinogén bebetonozásával.

Főbb jellemzők:

■■ 	Szarvasmarha-trombin

■■ 	35 NIH Units/mL

■■ 	Kifejezetten IL / AC koagulációs rendszerekhez tervezték

■■ 	Lineáris kalibrálás 0.7-7g/L-től az ACL 3000 Plus műszeren

■■ 	Érzéketlen a heparinszintre 1 U/ml-ig az ACL 3000 Plus-on

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	       stabilitás

Thrombin: 35 NIH/mL	             5376/35R          5 ×2  mL         	Feloldása után :

8 óranál +15 - +30°C

1 hétnél +2 - +8 °C

Fibrinogen Calibrator	             5376/35R         2 ×1 mL         	Feloldása után :

4 óránál +2 - +8 °C

Imidazol puffer		             5376/35R        2 ×25 mL        	 A bontatlan palackok a megadott

lejárati időig stabilak, ha a palack címkéjén feltüntetett körülmények között tárolják őket