Clauss Fibrinogen 35										Œ
REF: 5376/35R


Rendeltetésszerű használat:
A Clauss Fibrinogen 35 célja a fibrinogén kvantitatív meghatározása Clauss módszer alapján, humán citrált plazmában IL / ACL koagulációs rendszereken. Trombint adnak az emberi plazmához, hogy a fibrinogént fibrinné alakítsák, az alvadási idő egyenesen arányos a fibrinogén bebetonozásával.

Főbb jellemzők:
■■ 	Szarvasmarha-trombin
■■ 	35 NIH Units/mL
■■ 	Kifejezetten IL / AC koagulációs rendszerekhez tervezték
■■ 	Lineáris kalibrálás 0.7-7g/L-től az ACL 3000 Plus műszeren
■■ 	Érzéketlen a heparinszintre 1 U/ml-ig az ACL 3000 Plus-on


A készlet tartalma:
Komponens 			REF 		térfogat 	       stabilitás
			
Thrombin: 35 NIH/mL	             5376/35R          5 ×2  mL         	Feloldása után :
							         	8 óranál +15 - +30°C
1 hétnél +2 - +8 °C						 
Fibrinogen Calibrator	             5376/35R         2 ×1 mL         	Feloldása után :
							   	4 óránál +2 - +8 °C  
                                                                                 
Imidazol puffer		             5376/35R        2 ×25 mL        	 A bontatlan palackok a megadott 
 lejárati időig stabilak, ha a palack címkéjén feltüntetett körülmények között tárolják őket 

     
       


